## Sheet1
康复设备技术参数
序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单价 | 合计 | 数量
1 | 神经肌肉刺激仪 | 1、输出波形：脉冲波形为双向不对称方波（矩形波），调制波为方波。 2、输出频率：治疗选择第Ⅰ档：输出脉冲频率为500Hz，调制波频率为0.5Hz～5Hz。治疗选择第Ⅱ档：输出脉冲频率为0.5Hz～5Hz。允差为每档最高频率的±15%。 3、脉冲宽度和调制波脉宽：治疗选择第Ⅰ档：输出脉冲宽度为1ms，调制波脉宽为10ms。治疗选择第Ⅱ档：输出脉冲宽度为10ms。允差±30%。 4、输出强度：治疗仪各路独立输出,在1KΩ负载阻抗时,每路输出电流峰值Ip从0mA～100mA连续可调。最大输出值允差±30%。 5、毫针：治疗选择第Ⅰ档可以接毫针。毫针输出的脉冲宽度应不大于1ms,允差±30%。毫针输出的直流分量应为零。接250Ω额定负载阻抗时，毫针输出的最大输出幅度有效值不大于50mA。 6、定时时间：定时设置分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档，允许偏差±10%。 7、连续工作时间：仪器连续工作时间不少于4h。 | 4800 | 9600 | 2
2 | 紫外线治疗仪 | 1、 紫外线辐射波主波长：254nm ，其光谱≥85% ； 2、 紫外线辐射强度： 体腔灯管强度 ≥10 mW/cm2 ， 体表灯管强度 ≥10 mW/cm2 ； 3、 功率：≤60VA； 4、 治疗计时范围：1～ 999秒（可调）； 5、 安全类型：1类B型； 6、 熔断器：Fφ5×20 1A(2只)； 7、 使用条件：环境温度：5℃ ～ 35℃ 相对湿度：≤85% 电源：220V±22V 50Hz±1 Hz。 8、液晶显示：中文数字同步显示 | 8500 | 8500 | 1
3 | 红外线治疗仪 | 1、双层保护灯罩 2、站立式 3、电 源：交流220V 4、输入功率：100w 5、可调节定时 | 300 | 300 | 1
4 | 空气压力波治疗仪 | 1、4腔重叠气囊 2、肢体套筒均为圆周压力设计 3、肢体套筒均为医用级TPU材料 4、4种治疗模式可选 5、有动脉组合模式，适用于兼有间歇性跛行等动脉缺血症状 6、有水肿增强模式，适用于兼有肢体水肿 7、压力20-200mmHg可调 8、工作时间0-60分钟或连续运行 9、可做单肢或同时治疗2个肢体 | 13000 | 26000 | 2
5 | 全自动冷疗仪 | 1、通过 ISO9001、ISO13485 质量管理体系认证 2、通过全项目电磁兼容 EMC 检测，抗电磁干扰能力强。符合 YY0505-2005 标准，并可提 供专业权威机构出具的检测报告。3、机箱材质：ABS。4、制冷方式：高效的进口全无氟压缩机制冷系统，功耗低，降温迅速，为患者抢救赢得宝贵时间。5、全电脑自动控制，控温精确，运行数据随时查询。6、四路输出，采用进口快接装置，毯帽可同时使用，也可分开独立使用。7、语音和声光智能报警功能：系统故障报警，水温超温报警，传感器脱落或损坏报警， 缺水报警。8、LCD 液晶大屏幕显示，全中文菜单操作，清晰直观。9、软冰帽、冰毯采用 TPU(热塑性聚氨酯）材料，具有耐低温及耐臭氧性能，使用寿命更 长久，蜂窝状设计，水循环更通畅。表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格毯罩，易拆洗，美观、舒适。10、电源（AC）：220V±10% 50Hz±1Hz;11、降温毯帽温度范围：1-25℃;12、水温范围（单降温）：-5-25℃;13、空载降温速度：3℃/分;14、工作方式：连续 15、噪音：≤45db;16、整机功耗：550VA;17、环境温度：0-40℃ | 46000 | 46000 | 1
6 | 磁振热治疗仪 | 1、双通道台面机型，配两种适用不同部位的治疗导子； 2、7寸彩色液晶显示屏； 3、磁场强度：0~38mT； 4、距离治疗器上下的安全距离为5cm,安全可靠； 5、振动频率：50Hz±1Hz； 6、具有六种工作模式选择； 7、加热方式：40℃、46℃、52℃、58℃、常温五个档可调，误差±2℃； 8、超温保护：具有两级超温保护装置。一级保护指治疗垫表面温度超过设定值时，自动切断输出；二级保护指当一级保护失效，治疗垫表面温度达到60℃时，自动切断电源； 9、时间选择：1~99分钟可调，步距增量为1分钟，误差为±5％； 10、连续工作时间：≧8h； | 68000 | 68000 | 1
7 | 经颅磁刺激仪 | （一）硬件 1.产品组成包含磁刺激仪主机、刺激线圈（圆形和8字形）、运动诱发电位监测模块、触屏一体机、移动式推车等；2.智能风冷技术，安全、有效、无需额外维护；3.刺激线圈配置：圆形和8字形；4.运动诱发电位监测模块：双通道、无线式，双通道符合国际磁刺激安全协会制定的双通道模式，无线能够减少束缚、降低干扰； 5.触屏式一体机；6.移动式推车工作站、360°万向调节支架，便于临床操作。 （二）软件 1.支持Windows 7 32位操作系统的专用上位机软件；2.触屏式友好界面，便捷化参数设置，减轻医生操作负担； 3.包含单脉冲、重复脉冲、模式化多种可选刺激模式；4.刺激强度、刺激频率、脉冲个数、间歇时间、串时间等参数可调；5.内置专家方案库，同时可供医生自定义方案；6.信息管理功能，海量信息存储，查询、分析、报告等多种功能可供选择；7.含波形设置、权限设置多种自设功能，满足用户个性化需求。 （三）主机技术指标 1.最大磁感应强度：1.5～6T，允差 ±20%；2.输出脉冲重复频率：0. 01 Hz～30Hz可调，允差±5%； 3.脉冲持续时间：340μs ±20μs；4.磁感应强度最大变化率：40kT/s～80kT/s。 （四）运动诱发电位监测模块技术指标 1.通道数：2通道；2.传输方式：有线无线双模式;3.采样率：2kHz；4.测量范围：1～1000；5.最小分辨率：不小于0.2；6.频率范围：20Hz～500Hz。 | 298000 | 298000 | 1
8 | 干扰电治疗仪 | 1、符合GB9706.1-2007中Ⅰ类、BF型、普通设备；2、电源电压：AC220V±10% 50Hz±1Hz；3、额定输入功率≤250VA；4、使用环境：温度为0℃～40℃；相对湿度≤80%；大气压力：70kPa~106kPa；5、治疗仪基波频率为正弦波1000Hz、2000Hz、3000Hz、4000Hz、5000Hz可选，误差±1Hz；6、差频频率范围：0～180Hz±1Hz；7、低频调制范围：0～200Hz，调幅度0%、50%、75%、100%；8、动态节律为4s-10s；9、零启动自动安全锁定功能；10、故障报警锁定功能；11、最大输出电流≤80mA（RMS），稳定度≤±5%；12、6组贴片电极，6组吸附电极，电极吸附负压为：0～-35kPa；13、治疗时间设定范围：0～60min，调节步长1min，默认值30min，误差±0.5min；14、治疗仪的“内生”干扰电可以发挥低频电和中频电双重治疗作用；15、治疗仪的中频基波采用了1000Hz±180Hz、2000Hz±180Hz、3000Hz±180Hz、4000Hz±180Hz、5000Hz±180Hz的差频。使其适用范围更广，疗效更显著；16、设置了两组分别独立的输出，可单独控制，也可同时使用。可以对同一患者的不同部位同时治疗，也可对两名患者同时进行治疗；17、采用了LCD人机对话界面，实现智能化操作，使用更加便捷；18、设置了各种故障报警及字符提示，保证了人机安全；19、负压吸附式电极，能轻松的吸附于治疗部位，并有局部拔罐功能；20、高清晰液晶显示；21、立体柜式设计，可存放备品备件，结构坚固，移动灵活自如，带刹车。 | 48000 | 48000 | 1
9 | 超声波治疗仪 | 1.大屏幕LCD，易于操作，符合人体工学设计 2.5cm2/5 cm2 两种规格超声探头，1MHz输出 3.不锈钢超声探头有最大限度的超声屏蔽设计(仅探头本身输出声能，手持部分侧面不输出)并具有防水功能，可用于水中超声治疗，以治疗不易充分耦连部位（手、足、肘等）。 4.超声安全输出，防止人体过敏反应。 5.连续与脉冲式输出，四种脉冲输出：1/10 1/5 1/3 2/5 6.独立治疗程序存储：可由医生为20个病人编写治疗程序并存储，具有强大的记忆功能。 7.体积轻巧，便于携带。 | 88000 | 88000 | 1
10 | 生物刺激反馈仪 | 一硬件参数： 1、两通道，独立控制，能同时治疗多个病人或者多个部位 2、具有动态存储功能，表面肌电采集及刺激器内置CF卡，支持数据的动态存储 3、刺激器内置嵌入式软件，采用触摸屏操作方便快捷，不需PC机可直接在刺激器中编辑治疗方案 4、主机可离机独立工作，也可与工作站协同使用，电池，电源，USB三种供电方式。 5、采样率：2048 Hz;采样位数：14;6、RMS平均数：20p/秒;7、内置放大器带宽：20-500 Hz;8、采集精准度： ±0.3%;9、表面肌电灵敏度：0.1uV;10、输出电流：0-100 mA;11、刺激频率：2-100Hz;12、刺激波宽：50-400μs; 13、上升和下降时间： 0—10S;14、刺激波形：双相平衡波 二、软件参数： 1、具备多媒体肌电生物反馈训练，音乐反馈和动画反馈，支持AVI、FLASH、MP3、WAV、WMA、MID反馈。 2、心理肌电反馈训练套件，采用心理学经典方案针对功能障碍患者出现的焦虑、抑郁等不良心理状况经行干预，促进患者的身心健康。3、具有多种肌电图显示模式，包括柱状图，线状图和数字图。4、支持单机治疗的数据报告导出。5、具有肌电触发电刺激功能（EMG Trigger Stim）。6、内置多种方案化神经肌肉电刺激方案：按人体肌肉的类型不同分为六大部分上肢、头颈、腹部、背部、下肢、盆底，设定不同的参数，包括频率、波宽、电流通断比时间。7、内置多种方案化的肌电触发电刺激方案：按人体肌肉的类型不同分为六大部分上肢、头颈、腹部、背部、下肢、盆底，设定不同的参数，包括频率、波宽、电流通断比时间。8、肌电触发电刺激的模式要求：（3种模式）可进行阈值上刺激也可进行阈值下刺激的参数设置。A、手动模式：可自主设定阈值，可随时在治疗过程中进行阈值的调整。B、自动模式：阈值在机器检测到表面肌电信号后，智能调整阈值，以适应患者的训练要求。C、学习模式：主动表面肌电反馈训练结合电刺激，二者循环交替；9、可选配盆底电极可进行盆底肌肉的神经肌肉电刺激和肌电触发电刺激；10、多媒体生物反馈模式至少有20种以上的动画：可进行肌力放松、增强、耐力、平衡、精准训练 | 135000 | 135000 | 1
11 | 体外冲击波治疗仪 | 1、治疗主机、治疗手柄、手柄治疗头均为同一厂家生产，同一品牌。 2、电源供应（伏特）：100 - 240VAC，50 - 60Hz 3、产品认证：FDA医疗用途认证、CE认证 4、工作压力： 治疗时连续可调。 5、操作模式：有单次、连续冲击模式；连续模式循环频率连续可调。 6、手柄治疗头可伸缩，防止职业病损伤。 7、手柄带有刻度压力指示器，有计数器功能，记录手柄累计使用情况，便于掌握治疗剂量和维护保养。 8、手柄套件及冲击头个数： 标准手柄套件：4个冲击头； Æ6mm 放散状冲击头, Æ10mm放散状冲击头, Æ15mm 标准放散状冲击头, Æ15mm 放散状冲击头 手柄套件升级：5个冲击头。Æ10mm放散状冲击头, Æ15mm标准放散状冲击头, Æ36mm大面积放散状冲击头, Æ15mm 聚焦状冲击头, Æ15mm 放散状冲击头 9、最大输出压力：17.1MPa 10、具有专业的产品应用APP，APP内具有产品临床资料和技术资料，可随时查询产品维护保养、使用方法，以及常见适应症疾病的治疗流程。 | 295000 | 295000 | 1
12 | 智能磨砂板 | 1. 屏幕有300个光点阵列，间距40mm 2. 提供8种常用砂磨板训练轨迹，至少包括单方向、往返方向、多方向组合、直线、规则曲线等轨迹，且各种轨迹可以随意组合和设定训练次数 3. 提供自定义曲线设置，可根据需求自行设定曲线轨迹 4. 7寸高灵敏度触摸屏 5. 提供4种智能磨具 6. 提供声控引导训练模式，可以根据声音提示进行轨迹跟踪训练 7. 气动弹簧角度调节装置，角度0°到75°可调 8. 光点可显示颜色不少于3种且可以混合显示 9. 训练过程中提供光电轨迹方向提示，指引患者按照特定方向训练 10. 提供包括上肢伸展训练、上肢整体肌力训练、双手协调性训练、上肢关节活动度训练在内的至少4种训练模式 11. 自动记录训练轨迹，训练结束后自动计算得分 | 38000 | 76000 | 2
13 | 可调式砂磨板及附件 | 1、外形尺寸/cm：104×84×86（不含附件） 2、砂磨板角度调节：0°～60° 3、附件：砂磨斗、摇磨具、单手推板、单手磨具，各1只 4、适用于上肢肌力协调活动能力及关节活动度的作业训练。 | 2480 | 4960 | 2
14 | 上肢力反馈评估与训练系统 | 1.通过力反馈技术进行上肢运动功能训练。包括助力训练，主动训练，抗阻训练等。 2.丰富的上肢康复评定功能。包含上肢肌力、关节活动范围评定等多种评估功能。 3. 力反馈传感器精度0.1公斤, 范围0-10公斤，反馈数值可以实时显示，助力大小和阻力大小均可电脑调节。 4. 双电机独立驱动，运动速度0-35cm/s，控制精度为1mm，连续可调。 5. 运动范围570mm*400mm，连续可调。 6. 设备高度电动连续可调，高度调节范围为670mm到1070mm，连续可调。 7. 包含移动式台车，一体式操作显示终端，实时显示三维场景。 8. 设备外形尺寸：786mm*1136mm 9. 具有示教模式，可以自由带动机械臂进行轨迹记录和回放训练 10. 控制方式：结合全伺服电机控制和电脑控制，训练时间、运动范围，运动速度均可电脑调节。 11. 安全检测：提供痉挛灵敏度检测，发生痉挛能停止运动。 12. 虚拟现实功能：包含不同场景，用户身临其境。 13. 强大的数据库管理，管理病人的数据库，提供查询，新增，删除，修改等功能 14. 报告功能，能够一键自动生成病例报告，能够比较查看病人不同时间的疗程情况记录功能：记录病人的疗程，病例，每一次训练的表现 15. 软件预留多种接口，例如EMG信号，EEG信号接口，扩展设备功能 16. 联网状况下，可以实现网络数据库发布，方便多中心合作 | 280000 | 280000 | 1
15 | 轮椅 | 1、产品尺寸：102cm*65cm*89cm 2、轮椅高度：102cm，轮椅宽度：65cm，实心后轮24英寸，实心前轮7英寸，靠背高度40cm，靠背宽度45cm,扶手高度67CM,轮椅净重17kg，产品承重380斤 | 380 | 1520 | 4
16 | 冰箱 | 1、类别：双开门; 2、开门方式：左开门 ;3、功能 制冷方式：直冷; 4、控制方式：机械式 :除霜模式; 手动除霜;5、定频/变频：定频;6、总容积(升)：151--215;7、冷冻室(升)：50-90L;8、冷藏室(升)：91-130L; 9、能效等级：2 级; 10、耗电量(KWh/24h)：0.50; 11、运转音dB(A)：38; 12、制冷剂：R600a ;13、产品尺寸（深x宽x高）mm：624*562*1484 ;14、产品重量（kg）：51 ;15、特性：自动低温补偿，角蒸发器专利技术 | 2000 | 2000 | 1
1386880