## 日用设备 (hidden)
日用设备
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 预算单价格 | 合计 | 数量 | 备注
1 | 电视机 | 液晶 60寸，有USB接口 | 台 | 7000 | 0
2 | 电磁炉 | 美的牌，配套电磁炉用锅具 | 个 | 280 | 0
3 | 冰箱 | 左开门,总容积206L,电压/频率220V/50HZ,564*550*1739，智能除霜 | 个 | 4000 | 0
4 | 便携式数码扩音器 | 黑色，头戴式麦克风，可充电式 | 个 | 120 | 0
5 | 便携式缝纫机 | 配备配套线团（墨绿色、白色各10卷） | 个 | 200 | 0
6 | 落地晾衣架 | 可伸缩式，双杆不锈钢 | 个 | 150 | 240
7 | 品牌医用双开门冷藏柜 | 外形尺寸：1100*580*2000;柜内温度：2-8℃;额定电源：220w50Hz;容积：600L，功率：380W；带卡槽搁架；纯铜管蒸发器；底部有轮；冷藏柜有锁 | 台 | 7000 | 0
8 | 品牌医用单开门冷藏柜 | 外形尺寸：620*680*2000;柜内温度：2-8℃;额定电源：220w50Hz;功率：380W；带卡槽搁架；纯铜管蒸发器；底部有轮；冷藏柜有锁 | 台 | 4500 | 0
240

## 临床模型 (hidden)
临床模型
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 预算单价格 | 合计 | 数量 | 备注
1 | 综合穿刺术模拟人 | 一、能进行胸穿、腹穿、腰穿、骨穿、心包穿刺等 1、大半身女性仿真人体模型：仿真皮肤、内部各腔等选用优质高弹性硅橡胶制作，骨架采用复合树脂制成，胸腔、腹腔、蛛网膜下腔、心包腔中可容纳相应的浆膜腔液。 2、控制器：由机箱、微电脑、自动控制集成电路板、各种开关、微型水泵、自动阀门、液位传感器等组成。 3、人造髂骨：由仿生材料制成，内含有人造骨髓。4、人造浆膜腔液：由几种有机化合物及适量色素加水制成。 5、体位调整实验台：由体位调整装置和实验台组成，可调节体位至半卧位或坐位，腰穿时可调至侧卧位。 二、模型配置：1、多种穿刺、叩诊仿真标准化病人1具；2、综合穿刺模型大幅度体位调整试验台1张；3、微电脑控制器1个；4、电气化水箱1个；5、仿真皮肤修补液1瓶；7、人造骨髓液（自备）；8、穿刺局部皮肤配件3块。 | 具 | 22500 | 0
2 | 气管插管模型 | 气管插管是护理操作过程中比较困难的一种操作，具备真实的训练场景是掌握气道管理技术的关键 功能特点：1、标准的人体解剖结构与真实操作直观演示相组合的功能。 2、进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，正确操作插入气道，有侧面直观功能；供气使双肺膨胀，并注入空气到官子气囊固定官子。 3、进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作插入食道，有侧面直观功能及报警功能。供气使胃膨胀。 4、进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子报警功能。 | 具 | 4800 | 0
0

## 妇儿模型 (hidden)
妇儿模型
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 预算单价格 | 合计 | 数量 | 备注
1 | 儿童股静脉与股动脉穿刺训练模型 | 仿真标准化病人模拟正常儿童大小；体表皮肤采用高分子材料制成，外观、手感真实，耐针刺效果好；儿童仿真标准化病人取仰卧位，有规律的挤压手压球在腹股沟位可产生模拟股动脉搏动。 本产品的研发为以学业校的教师、学生提供可进行儿童股动脉与股静脉穿刺仿真标准化病人的训练。 | 套 | 4900 | 58800
2 | 高级婴儿腰椎穿刺模型 | 仿照婴儿真人大小，侧卧硬板床上，头向胸前弯曲，双膝向腹部弯曲，双手抱膝，腰背尽量向后弓起，也可模拟坐位。 骨性标志准确：棘突间隙、骼后上棘明显。 穿刺部位：3～4腰椎间隙。 手感真实，进针突破感强，穿刺正确有模拟脑脊液流出。 配有备用椎管和穿刺针。 | 个 | 3800 | 22800
3 | 高级婴儿骨髓穿刺模型 | 婴儿双腿胫骨均可行骨髓穿刺操作，针感逼真，进针后会有落空感，模拟骨髓流出。 穿刺后骨面的针孔可修复。 每根模拟胫骨的每个侧面都可以穿刺。 皮肤、胫骨可更换。 | 个 | 2800 | 16800
4 | 65cm仿真婴儿模型 | 塑胶材料，身长65cm，头围40cm，胸围39cm | 个 | 120 | 1440
99840

## 试验台柜 (hidden)
实验台柜
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 预算单价格 | 合计 | 数量 | 备注
1 | 诊断床 |  | 个 | 200 | 0
2 | 试验台（带电） | 2500*1200*800 桌面耐磨放火 电.侧面各装3组5孔插座（2孔/3孔） | 张 | 3500 | 0
3 | 电脑椅 | 黑色 | 把 | 100 | 0
4 | 电脑桌 | 白色,尺寸：1200mm*800mm*960mm；下边有放电脑主机的地方；有放键盘的地方；下部无柜子和隔板 | 台 | 200 | 0
5 | 凳子 | 圆凳 | 个 | 90 | 0
6 | 医用床头柜 | "HF-系列医用床头柜，外型尺寸：480cm（宽）＊480cm（长）＊770cm（高） | 个 | 300 | 0
7 | 三折医用床垫 | 规格2m*0.9m*4cm （长×宽×床面高）军绿色防水布\海绵 | 张 | 200 | 0
8 | 气浪护理床垫 | 2m*0.9m防褥疮气垫 | 张 | 700 | 0
9 | 带轮餐桌 | 喷塑床边桌，桌腿带轮，移动方便，可调高低。防水餐桌面尺寸约为长90厘米，宽带42厘米，高90厘米 | 张 | 200 | 0
0

## 影像设备 (hidden)
影像设备
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 预算单价格 | 合计 | 数量 | 备注
1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1. 监视器及探头：1.01 监视器：≥15英寸高分辨率彩色逐行扫描液晶监视器。1.02 探头接口选择：³ 3个，全部激活1.03 探头类型：凸阵探头、线阵探头、相控阵探头1.04 探头数量：3把1.05 探头阵元：≥128；1.06 探头工作频率:凸阵探头频率：2.0-5.0MHz，最大探测深度≥25cm线阵探头频率 5-15MHz，相控阵探头2-5MHz。 2. 二维显像主要参数：2.01 声束形成器：全数字声束形成器A/D≥10bit(提供仪器操作截图证明文件。)2.02 二维成像灰阶≥256。2.03 扫描线：每帧线密度≥200，2.04 数字处理通道≥512；2.05 TGC:≥8段 2.06 总增益调节：≥100 dB。 3.彩色多普勒：3.01 显示方式: 支持速度方差图、方差图、能量图、速度彩色、速度饱和度多种彩色图谱显示。3.02 帧频：凸阵探头显示18cm深时，彩色全视野，扫描帧频≥6帧/ 秒，成像频率、线性探头发射角度、彩色焦点位置可调。 4. 频谱多普勒：4．01取样容积位置和大小可调。4.02 线性探头发射角度可调±10度 5．测量和分析：5.01 一般测量；5.02 妇、产科测量；5.03 心脏功能测量。 | 台 | 150000 | 0
2 | 线阵探头 | 1.彩色多普勒超声诊断仪CFT-5801配套线阵探头。2.工作频率：5-15MHz。 | 个 | 15000 | 0
3 | 超声图文工作站（软件） | 1.信息录入模块：支持逐个病人登记或批量信息登记（适合体检、预约等情况）。 2.影像显示及录像模块：支持高清信号，可宽屏、双屏显示、可长时间录像，采用高清晰度的DVD压缩格式，回放效果好，录像后可二次采集。 3.图像采集模块：图像可用过脚踏开关、控制手柄、快捷键、鼠标多种方式采集，可区域截取采集，仅采集有用的信息。 4.图像处理模块：可进行正、负像采集，左右镜像、上下镜像、区域采集，矩形、圆形采集，具有标注、测量、放大、反转、镜像、反色、伪彩等数十种图像处理方式。 5.模板管理模块：模板丰富，编辑方便，支持常用超声公式计算。可通过选择器选择模板、单选、多选模板、仅选择词条等。模板排列结构可以随时拖动改变，方便用户归类整理。 6.快速检索模块：可方便查看未采图、未打印，当天、昨天、本周的报告，及时进行批量处理。 7.病历查询模块：可对所有项目进行精确查询、模糊查询、组合查询，查询结果可导出EXCEL或打印报表。 8.通用接口模块：提供开放的数据接口，可以方便的与其它his，pacs系统互连，实现信息共享。 9.数据安全系统：具有丰富完备的数据备份功能,同时提供国内独创的自修复功能，重装操作系统后，只需修复一下工作站，则一切复原，所有病历、模板、报告、图片均不会丢失。 | 套 | 5000 | 0
4 | 四通道数字存储示波器 | 四通道；100MHz;采样时间≤3.5ns | 台 | 3000 | 24000
5 | 移动式观片灯灯箱底座 | DL-360H7 规格60cm*24cm*59cm | 个 | 60 | 1200
25200

## 美容设备 (hidden)
美容设备
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 预算单价格 | 合计 | 数量 | 备注
1 | E光嫩肤仪 | 主要参数： E光 IPL+双极RF+水循环制冷 E光能量 10-50J/cm2 （IPL） 10-50J/m2 （RFE光功率 800W IPL 光能 480-1200nm祛斑嫩肤 530-1200nm红血丝 640-1200nm脱毛 RF波段 500ms-9500ms RF开关 开/关 IPL光斑 8x40mm IPL 枪头 50000次 IPL放电间隔 3-5s连续可调，步进1秒 IPL脉冲个数 1-6T IPL脉冲周期 1-4S IPL脉宽 1.0-9.9ms, 0.1ms step IPL脉冲间隔 05-99ms, 5ms step 制冷方式 水制冷，半导体制冷 电压： 110V~220V | 台 | 150000 | 0

## 护理设备 (hidden)
护理设备
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 预算单价格 | 合计 | 数量 | 备注
1 | 输液泵 | 速率：0.1～1500 mL/h (每级0.1mL/h,100 mL/h以上,每级1mL/h );冲洗速率：600～1000 mL/h(速率可调);KVO速率：0.1mL/h～5mL/h(速率可调）;阻塞报警阈值：‘H’: 900±200 mmHg (120±26.7 kPa) ;‘C’: 500±100 mmHg (66.7±13.3 kPa) ;‘L’: 100±50 mmHg (13.3±6.6 kPa);输液精度：≤±5%;气泡探测器：超声波探测方式;探测灵敏度：25ul;输液历史记录：1500 条 输液量：1～9999mL;累计量：0～9999 mL（每级0.1mL,100mL以上每级1mL）;电源：网电源电压：AC110～230V，50/60Hz;内置电池：DC12V，2300mAh，充满电的 情况下，可以在设备以25mL/h速率下运行5个小时以上（包含电池欠压报警时间，并可根据顾客要求选配更大容量） 外接车载电源：DC12V;外型尺寸：308(宽)mm×140(高)mm ×144（深）mm 可以固定到输液架上，有报警装置,自动加热，恒温输液更安全; 双CPU实时监控更方便：夜间工作模式.体重模式换算功能.校准输液器功能,点滴滴数检测功能 | 台 | 6500 | 0
2 | 雾化器 | 用于呼吸系统疾病的防治。性能可靠，耗电量小，输出量大，可将药液变为雾状，雾料直径1-5μm。采用水电分离，可定时控制，送风量和雾量能根据需要自由调节 | 台 | 350 | 0
3 | 吸痰器 | 1.方形设计、体积小、重量轻、吸引力大、结构紧凑、便于携带、成本低、坚固耐用。2.采用无油润滑泵，使环境不收油雾污染.3.供吸痰与吸引脓血等 | 台 | 1000 | 0
14 | 多功能电动护理床 （带便孔 ） | 床板背部向上倾斜度可在0-70度；床板腿部可折叠下垂0-80度；床体腿部还可向上抬高0-25度；配有座便器功能 | 张 | 4000 | 0
24 | 电动轮椅 | 医用级塑胶踏脚板、后置两个防翻轮、全智能 万向控制器 | 辆 | 6000 | 0
28 | 血糖仪 | 罗氏罗康全整合型血糖仪、含配套采血笔。 | 个 | 600 | 0
29 | 血糖试纸 | 罗氏血糖仪整合型试纸 | 盒 | 200 | 0
33 | 电脑数字血压计 | 类型: 上臂式 工作模式: 手动 | 个 | 1000 | 0
54 | 智能健康防颤抖震动勺餐具 | 适用人群：帕金森症患者、特发性震颤患者；规格：1手柄、1汤匙、1充电器 | 套 | 2300 | 0
| 移位机 | 承重：150KG、可进行高度调节、具有制动刹车 装置和紧急下降装置 | 台 | 7000 | 0
| 呼叫系统 | 实地测量设计 | 套 | 30000 | 0
0

## 护理模型 (hidden)
护理模型
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 预算单价格 | 合计 | 数量 | 备注
1 | 整体护理仿真标准化病人（男女互换） | 1. 模拟真人大小，造型逼真,具有高度灵活的关节，头部（前倾、后仰、开举下颌）；颈部（旋前、旋后、前屈、后伸）；躯干（旋前、旋后、前屈、后伸）；四肢（旋前、旋后、展收、屈伸、旋内、旋外；髋关节的内收、外展；腕关节和踝关节的屈伸、展收），可实现各种体位的摆放。 2、具有完全仿真的头颈部，面部材质柔软、手感真实；逼真的口腔（牙齿、舌、悬雍垂），逼真的气道（会厌、声门、喉、杓状软骨、声带、气管）和食道，连接胸腔内仿真的肺和胃。 3、可进行经口、经鼻气管插管的操作；鼻胃管插管/洗胃、鼻饲法的操作；经口、鼻、气管造口吸痰法的操作；吸氧法的操作；气管切开术后护理。 4、可进行脸部护理、头发护理、口腔护理、假牙清洁护理。 5、模拟瞳孔一侧正常一侧散大的观察对比。 6、可进行胸、腹部的各种引流术后护理、穿刺术后护理；回肠造口术后护理、结肠造口术后护理；乳腺癌切除术后护理；乳房检查和乳房护理。 7、具有质感高度逼真的（男/女）会阴，材质的拉伸率和抗撕裂强度极高，可进行（男/女）导尿术的操作、留置导尿及护理、灌肠术的操作、妇科检查、阴道护理，可使用阴道窥器。 8、可进行臀部肌肉注射、臀部压疮护理，配全套四个阶段压疮护理模块。 9、完整的上肢和下肢足部静脉血管系统，可进行静脉输液、采血和注射给药；可进行上臂肌肉注射。 | 具 | 5000 | 0
2 | 佩戴式皮内注射模型 | 1.仿真模型，外观真实，质感逼真，皮肤纹理清晰可见。 2.提供多个部位进行皮内注射训练，液体注射正确，皮肤表面会出现一个皮丘 3.每个部位可反复进行皮内注射练习。 4.皮内注射部位的皮肤可以随时更换。 | 个 | 1700 | 0
3 | 佩戴式肌肉注射模型 | 1.模拟真实成人臀部解剖结构，外观真实，做工精细，着装方便。 2.有电子报警显示功能：穿刺正确，有绿色灯光显示，穿刺部位错误或穿刺过深，有红色灯光显示及电子报警。 | 个 | 2800 | 0
4 | 婴儿模型 | 身长50厘米，头围34厘米，带衣服，软PVC材质，头部与四肢各关节均能活动，无脐带，表面可用水清洗，可触及卤门，男女各一个。 | 个 | 500 | 0
10 | 高级全功能老年护理人（女性） | 全身女性老年模拟人、无创血压模拟器。进口PVC材料，逼真，易于清洗。 | 具 | 5000 | 0
0

## 护理卫浴设备 (hidden)
护理设备
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 预算单价格 | 合计 | 数量 | 备注
65 | 老年开门按摩恒温浴缸 | 材质：亚克力；尺寸：1050*850*990mm | 个 | 10000 | 10000
| 老年沐浴设备 | 浴室浴椅系列：沐浴椅、淋浴凳、无障碍卫浴设施 | 套 | 30000 | 30000
67 | 浴室走廊居家扶手 | 高硬度钢管，焊接结构，锁墙式设计， 尺寸：40cm，管径为8分管 | 个 | 120 | 120
63 | 豪华洗澡椅 | 亦可直接将老人从卧室推到坐便器上，高度可调节 | 把 | 300 | 300
22 | 豪华坐便椅 | 本体、便座、便桶的材质：聚丙烯；靠背、扶手的材质：ABS。重量：9.8kg。最大承重量：100kg （扶手最大承重量：70kg）附属品：便座套1个便利的收纳空间，轻松保养 | 把 | 1000 | 0
40420

## 临床设备 (hidden)
临床设备
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 预算单价格 | 合计 | 数量 | 备注
1 | 分析天平 | 320g/0.1mg万分之一 | 台 | 2500 | 0
2 | 脂肪测量仪 | 体重：0-100kg：100g单位 100-135kg：200g 单位 身体脂肪率：5.0%-50%：0.1%单位 BMI：2.5-90.0:0.1单位 身体脂肪率判定：12段 | 台 | 500 | 0
3 | 多普勒胎心听诊仪 | 执行标准：YZB/粤0319-2006，超声频率：2.0MHz±10%，超声功率：≤10mW/cm2，综合灵敏度：≥90dB，心率检测显示范围：60--210bpm(±2bpm)，胎心率报警范围：≤100bpm 或 ≥160bpm，空间峰值/时间峰值声压：≤0.1MPa，电池：14.4V/1600mAh 镍氢可充电电池组 ，充电器输入电压：AC 110V±10% 60Hz / 220V±10% 50Hz，充电电池输入电压（空载）：DC 24V±1V，最大音频输出功率：≤2W，多普勒频率：100--3000Hz，静态连续工作时间：≥6小时 | 台 | 150 | 0
4 | 母婴监护仪 | 1、多普勒胎心仪超声工作频率：可选3.0MHz, 2.5MHz 或 2.0MHz探头，标准频率和平均频率的误差不小于±10%。 2、多普勒胎心仪超声输出强度：小于5m W/平方厘米。3、多普勒胎心仪综合灵敏度：大于100db。 4、多普勒胎心仪胎心率测量和显示范围：≥40bpm/min-210bpm/min。 5、多普勒胎心仪胎心率测量精度：小于±10%.6、多普勒胎心仪电源：4.5V，三节干电池(标准型号)。 7、多普勒胎心仪持续工作时间：充电电池>4 小时；干电池>1小时。 8、多普勒胎心仪工作温度：5℃-40℃。 9、相对湿度：30%-80%。10、多普勒胎心仪大气压范围：70kpa-106kpa。 |  | 15000 | 0
5 | 电子天平 | 精确到0.01g | 台 | 230 | 0
9 | 电子天平 | 1.称量范围(g) 600 2.可读性(g) 0. 1 3.重复性(≤g) ±0.1 4.线性(≤g) ±0.2 5.秤盘尺寸(mm) Φ125 | 台 | 650 | 0
2 | 电动胶塞钻孔机 | 钻孔直径1-10mm 适用于0#-18# DK-2型 北京多米伦特科技有限公司 | 个 | 700 | 0
19 | 不锈钢三层治疗车（全抽屉） | 规格：750×450×800（mm）（长×宽×高）、整车由优质不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成。左边配有推手，推手管为不锈钢圆管。治疗车分为上中下三层，均带有不锈钢护栏，上层带抽屉3、用3寸静音万向轮4只，带刹车。 | 辆 | 1300 | 0
71 | 医用不锈钢治疗车 | (双抽屉）660*420*880mm | 辆 | 1200 | 0
108 | 医用不锈钢治疗车 | 800mm×480mm×860mm | 辆 | 1300 | 0
100 | 浮筒式肺活量计 | FLJ-A型 容积：6升 精度±0.05升 体积：30X35X70cm重量：4kg | 个 | 1200 | 0
19 | 不锈钢三层治疗车（全抽屉） | 规格：750×450×800（mm）（长×宽×高）、整车由优质不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成。左边配有推手，推手管为不锈钢圆管。治疗车分为上中下三层，均带有不锈钢护栏，上层带抽屉3、用3寸静音万向轮4只，带刹车。 | 辆 | 1300 | 1300
1300

## 药学设备
药学系2018年药学实验教学设备
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量
| 智能数显磁力电热套 | 电 源：～220∨，50Hz 调速范围：100-2500转/分,数字显示转速 电机功率：40W，DC14-24V 搅拌容量：250 加热功率：180-2200W 控温精度：±1℃， 控温方式：智能数显，可控硅控制，内、外传感器测温 加热温度：表面温度最高380℃ 沸 腾：水10—25分钟 炉 丝：Cr20Ni80 绝 缘 层：无碱玻璃纤维，可耐温450度 绝缘系数：相对湿度≤35%时≥500兆 保 温 层：独家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 工作时间：连续 保 险 管：ø5×20 15A | 台 | 25
| 器皿晾干柜 | 规 格：长900*宽450*高1800mm。 1、柜体：（顶板、侧板、背板、底板）： 采用1.0mm厚马钢线级镀锌钢板制作，表面经全自动喷涂流水线静电喷涂，高温固化；耐酸碱腐蚀。 2、柜体门板：上下玻璃门（玻璃另配），外框采用双层1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板，表面经全自动喷涂流水线静电喷涂，框内嵌入4mm厚玻璃。 3、层板：采用1.0mm厚马钢冷轧镀锌钢板，四周折边，表面经全自动喷涂流水线静电喷涂，层板中间冲孔，孔直径分别为30mm、50mm、70mm、100mm可上下自由调换。 盛液斗：采用1.0mm厚马钢冷轧镀锌钢板四周折边，边缝满焊，表面经全自动喷涂流水线静电喷涂。 4、配件： 合页：采用DTC品牌铰链，可打开角度115度。 地脚：采用直径φ8mm，着地部分外六角尼龙，总高为25MM，可调高度为15MM。 拉手：采用PVC塑料拉手。 | 个 | 6
| 304不锈钢立式紧急喷淋洗眼器 | 抗酸、碱、盐、油类等化学物品腐蚀，可以淋浴、可以洗眼。 | 个 | 1
| 气流粉碎机 | 处理量：0.5-300g/h 耗气量：0.5/min3 功率：5.5KW 细度：D50 2-15μm可调 | 台 | 1
| 真空药物干燥箱 | 1.工作室采用不锈钢板或优质冷轧钢板加工成型，并经防腐处理，确保产品经久耐用 2.控温仪表可选装微电脑控温仪或数字显示控温仪。具有设定、测定温度，双数字显示和超温报警、时间设定功能 3.钢化防弹双层玻璃门，安全可靠，观察方便 4.箱门闭合松紧可调，整体成型，耐高温硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度 5.WK－3BC型采用内嵌式加热盘，加热方式具有升温快，温度均匀，使用效果好等特点 技术参数： 1.电源电压 220V 2.消耗功率 1400W 3.控温范围 室温＋10～250℃ 4.温度波动±1℃ 5.真空度＜60Pa 6.工作室尺寸(cm) 41.5×34.5×37 | 台 | 1
| 高速冷冻离心机 | 仪器功能：冷冻离心机；最大转速：15000 rpm；温控范围：-10 °C 至 40 °C。 | 台 | 1
| 药品稳定性实验箱 | 控温范围：0℃～＋65℃ 湿度范围：20～98%RH 湿度偏差：±1.5%RH 光照度：0-6000LUX 托盘（标配）：三块 温度分辩率：0.1℃ 温度波动度：±0.5℃ 温度均匀度：±2℃ 总功率(KW)：2.0 温湿度控制：进口液晶彩屏控制，曲线和运行时间； 执行标准：最新版制药标准、美国标准ICH（Q1A、Q1B）、FDA、EN、GMP等制药标准 | 个 | 1
| 卤素快速水分测试仪 | 校准方式：温度校准、外部砝码校准 秤盘尺寸：φ90mm 加热温度范围：60-200℃ 用途：用于药品游离水分测定 | 台 | 1
| 振荡筛 | 生产能力：60-500kg/h 过筛目数：12-200目 电机功率：0.55kw 主轴转速：1380r/min 配件：12-200目全套筛网各2套 | 台 | 1
| 干法制粒机 | 最大生产能力5kg/h 单次最小投料量：80-100g 颗粒规格0.4-2mm 压轮φ100×35 最大推力6.87T 总功率0.8kw | 台 | 1
| 单冲压片机 | 最高产量： 60片/分钟 最大压片直径：20mm 最大填充深度：16mm 最大压力： 30kN 最大压片厚度：8mm 主电机功率：550W 电 源：AC/220V/50Hz 外形尺寸(L×W×H) (mm) ：470×750×740 设备重量：150 kg 配件：7mm，9mm，11mm圆形冲各3套，椭圆、三角型冲各1套，装卸工具1套 | 台 | 1
| 中药粉碎机 | 适用范围：连续投料式粉碎，适合中试、小规模生产。用于中药、西药；1、粉碎细度:60-120目；2、产量：西药:3-10kg/h，中药:2-8kg/h；3、功率：1.3KW；4、进料口尺寸：900×600mm；5、机器尺寸：500×250×550mm。 | 台 | 1
| 摇摆式颗粒机 | 滚筒直径:60mm 滚筒有效长度:184mm 滚筒正反转数: 46 r/min 料斗口面长宽:210×240mm 生产能力：干品 30 kg/h，湿品（12目） 20kg/h 配用动力：功率 5.5 Kw 转速:1440 r/min 频率: 50HZ | 台 | 1
| YCZX多媒体互动教学一体机 | 显示：70英寸；内置音箱；LED背光；接口，DVI 1个，HDMI 1个，USB 4个，i7处理器；4G内存；120G固态硬盘，带移动支架。 | 台 | 2
| 电视机 | 类型：4K超清电视;最佳观看距离：3m-3.5m;屏幕尺寸：55英寸;屏幕分辨率：超高清4K（3840x2160）. | 台 | 2
| 电脑主机（有键盘、鼠标） | 1.系统：Windows10 2.显卡型号：GTX1050Ti 3.处理器：Intel i7 4.显存容量：4GB 5.内存容量：8G 6.硬盘容量：固态+机械硬盘 | 台 | 2
| 电冰箱 | 1.型号：BCD-221WDGQ 2.总容积：201-250升 3.门款式：双门 4.控温方式：电脑控温 | 台 | 1
| 药店玻璃柜(包含玻璃柜玻璃) | L900*W600*H900mm；木质；前面玻璃尺寸685*876*8mm;上面玻璃尺寸492*876*8mm；层板玻璃尺寸500*867*8mm;层板玻璃尺寸530*867*8mm | 台 | 1
| 数码显微镜 | 1、主机 1.1、CCIS无限远光学系统；内置式数码成像500万像素；。 *1.2、目镜：10×20mm大视场高眼点,双目视度可同时调节。 *1.3、转换器：内倾式5孔转换器,预留升级6孔接口 4、平场消色差物镜：4×、10×、40×（弹簧）、100×（弹簧、油） 5、聚光镜：摇出式聚光镜，N.A=0.9/0.13。 6、照明：原装LED冷光源。 7、机械移动载物台:面积175×145mm，三角导轨，移动范围：80×53mm，可同时放两块切片。 8、调焦机构：粗微同轴调焦手轮，微调最小格值0.001mm，粗动松紧可调，带上限位装置。 *9、接受供应品牌为ZEISS、LEICA、NIKON、MOTIC、OLYMPUS。 2、摄像系统 *2.1、与显微同一品牌原装摄像系统 2.2、500万像素内置一体化结构，非加装 *2.3、CCD芯片及其驱动程序，均要求与显微镜同一品牌。 2.4 芯片面积：1/1.8" 彩色SONY CCD 2.5、最高全分辨率时帧率：6帧/秒 *2.6、缓冲器 类型：内置式4帧缓冲器 端口：TTL触发端口 过滤器：SCHOTT BG-40 3、软件系统 *3.1、配套Motic Advanced3.2显微图像分析系统软件 *3.2 具备计算灰度值和积分光密度功能并导出报表 3.3 提供双图比较功能，一侧为固定照片，一侧为动态照片 3.4 提供马赛克、石版画等后期处理功能（提供软件截图证明） *3.5 支持.mig格式文件，该文件同时包含图像与指示、测量结果。提供软件截图证明。 3.6 必须实时添加动态比例尺并保存含有比例尺的图像 3.7配套Muti-focusModule多层聚焦功能 3.8配套Assembly Module大图拼接功能 3.9可实现图像合并及3D化显示 4、其他 *4.1、制造商同时通过ISO9001/14001/13458体系认证和原厂授权原件，不能提供的以废标处理。 4.2、国际知名品牌，蔡司、莱卡、麦克奥迪、尼康、奥林巴斯 | 台 | 1
合计