超微量分光光度计

1、仪器用途：

可对微量样品进行测定，可对病原微生物，单克隆抗体等进行测定，Acclaro样本智能检测技术，污染物测定报警分析，可完成核酸，蛋白定量，A260/A280、A260/A230比值自动或手动测定，Lowry蛋白测定等的分析结果输出自动化。

2、技术指标和参数

*2.1连续波长全光谱分析，波长范围: 190-850nm，适合所有可见/紫外分析，可对未知样本做光谱扫描。

*2.2可对少至1ul的微量样品进行快速测定，耗费样本更少，节省样品。

2.3低波长下亦可准确检测蛋白质，如205nm下可准确检测多肽的浓度；

2.4检测范围更加宽泛，对于dsDNA, 从2ng/μl到27500ng/μl，不用稀释均可直接测量。

*2.5波长精度: ≤±1nm；

*2.6光谱分辨率: <1.8 nm (FWHM at Hg 253.7 nm)；

*2.7光程: 内含0.03,0.05,0.1,0.2,1mm 5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置，光程调节器不会曝露在空气中，避免灰尘，纸屑或液体进入生锈导致光程不准确；

*2.8检测下限：2ng/ul（dsDNA），0.06mg/ml（BSA），0.03mg/ml（IgG）；

*2.9检测上限：27,500ng/ul（dsDNA），820mg/ml（BSA），400mg/ml（IgG）；

*2.10检测重复性： 0.002A (1.00mm光程)或1%CV；

*2.11 OD600检测时，输入系数，可直接将OD600值转换成cells/ml

*2.12光吸收率范围（基座）：0-550A(相当于10mm光路径)；

*2.13核酸检测周期：< 5s；耗时更短

*2.14载样点采用303高抛光高耐磨不锈钢，并与主机整合在一起，直接上样并进行样品检测；

*2.15当样本中存在污染物时，能鉴定的污染物（≥5种）；样本检测的结果会自动扣除污染物的OD值，保证得到精确的样本浓度；

*2.16仪器操作：7英寸，1280×800高分辨率彩色触摸屏，触摸屏可左右移动或前后45度角调整角度；操作系统内存≥32GB闪存，操作系统支持的语言≥8种,可免费下载电脑软件，用于分析和管理从仪器中导出的结果；

2.17仪器内置2048个单元硅CCD阵列检测器传感器，在检测前对样品形成的液柱进行数码成像，保证检测的可靠性；

*2.18仪器的无线局域网和蓝牙设备具备中华人民共和国工业和信息化部无线电管理局核准的《无线电发射设备型号核准证》；

3、技术服务要求：

3.1 供应商必须提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。

*3.2仪器在调试验收合格后，提供两年免费保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费，保修期外，仪器终身维修。

3.5供应商为用户提供免费的电话咨询及技术服务。